光照稳定性试验箱的维护保养方法

一、日常维护与操作规范

‌1、环境与散热管理‌

设备四周需预留散热空间(前方≥0.9米，左右及后方≥0.3米)，避免靠近墙壁或其他物品，确保散热效率。

运行环境温度控制在5-35℃，湿度≤85%。

‌2、电源与安全‌

使用接地可靠的三脚电源插座，定期检查电源插头、插座状态，避免漏电或短路风险。

操作前需确保加湿器水箱水位浸没加热管，防止干烧损坏组件。

‌3、清洁要求‌

箱体内外表面禁止使用酸碱类腐蚀性清洁剂，建议用中性洗涤剂擦拭后用干布擦净。

试验结束后需排空工作室积水并擦干，长期停用前保持箱内干燥。

二、定期深度维护

‌1、制冷系统维护‌

每半年清洁压缩机进风口及背部冷凝器的灰尘、污物，保障散热性能。

检查制冷机运转状态，确保冷凝器与墙壁距离≥1米。

‌2、加湿系统维护‌

加湿器水箱及水槽每半月清洗一次，更换纯净水，防止微生物滋生影响喷雾效果。

超声波雾化器需每月清洁换能器，确保雾化均匀性。

‌3、光照组件保养‌

定期清洁氙灯表面及冷凝系统，避免灰尘影响光照强度和湿气稳定性。

检查氙灯连接件是否松动，确保性能稳定。

三、长期停用保养

‌1、内部干燥处理‌

长期停用时，设置温度40℃、湿度0%，运行3-4小时后开门通风，彻底去除湿气。

切断电源，用塑料外罩覆盖设备，防止粉尘侵入。

‌2、周期性维护‌

停用期间每隔1-2个月通电运行一次，避免电子元件受潮或性能衰减。

四、注意事项

‌1、样品限制‌：禁止放入腐蚀性、易燃易爆物质，避免损坏设备或引发安全事故。

‌2、校准要求‌：定期校准温湿度传感器及光照强度，确保测试结果准确性。

‌3、故障处理‌：若设备异常，优先检查熔断器及供电状态，避免自行拆解。

通过‌环境控制、定期清洁、组件维护及安全操作‌四维协同，可有效延长光照稳定性试验箱寿命，保障试验精度。